## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 4.9 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199 | 40.8163 | 39 | 5.1026 | 1.0413 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | 78.392 | 80 | 5 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 600 | 117.5879 | 119 | 5.042 | 1.029 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799 | 156.7839 | 159 | 5.0252 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC
1000 | 999 | 195.9799 | 199 | 5.0201 | 1.0245 | 5 | 0.083333 | 0.037268 |  | Amplifier
1200 | 1199 | 235.1759 | 239 | 5.0167 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1400 | 274.3719 | 280 | 5 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1600 | 313.5678 | 319 | 5.0157 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 352.7638 | 360 | 5 | 1.0204 | 0 | 0 | 0
2000 | 2000 | 391.9598 | 400 | 5 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200 | 431.1558 | 439 | 5.0114 | 1.0227 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 470.3518 | 480 | 5 | 1.0204 | 0 | 0 | 0
2600 | 2600 | 509.5477 | 520 | 5 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 548.7437 | 560 | 5 | 1.0204 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | Make & Model | LeCroy 623
3000 | 3000 | 587.9397 | 600 | 5 | 1.0204 | 18 | 0.3 | 0.070711 |  | Threshold (mV) | -140
3100 | 3100 | 607.5377 | 620 | 5 | 1.0204 | 37 | 0.61667 | 0.10138
3200 | 3200 | 627.1357 | 640 | 5 | 1.0204 | 58 | 0.96667 | 0.12693 |  | Scalar
3300 | 3299 | 646.7337 | 660 | 4.9985 | 1.0201 | 167 | 2.7833 | 0.21538 |  | Make & Model | Custom
3400 | 3400 | 666.3317 | 680 | 5 | 1.0204 | 204 | 3.4 | 0.23805 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499 | 685.9296 | 700 | 4.9986 | 1.0201 | 216 | 3.6 | 0.24495
3600 | 3600 | 705.5276 | 720 | 5 | 1.0204 | 271 | 4.5167 | 0.27437
3700 | 3700 | 725.1256 | 740 | 5 | 1.0204 | 302 | 5.0333 | 0.28964 |  | Summary
3800 | 3800 | 744.7236 | 760 | 5 | 1.0204 | 314 | 5.2333 | 0.29533 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3900 | 764.3216 | 780 | 5 | 1.0204 | 335 | 5.5833 | 0.30505 |  | Vdrift_Max (V) | 4610.7
4000 | 4000 | 783.9196 | 800 | 5 | 1.0204 | 388 | 6.4667 | 0.3283 |  | I_Max (uA) | 981
4100 | 4099 | 803.5176 | 820 | 4.9988 | 1.0202 | 375 | 6.25 | 0.32275 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 4.9
4200 | 4200 | 823.1156 | 840 | 5 | 1.0204 | 418 | 6.9667 | 0.34075 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9912
4300 | 4300 | 842.7136 | 860 | 5 | 1.0204 | 392 | 6.5333 | 0.32998 |  | R_Diff (%) | 1.8611
4400 | 4400 | 862.3116 | 881 | 4.9943 | 1.0192 | 394 | 6.5667 | 0.33082 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 39.0167
4500 | 4499 | 881.9095 | 901 | 4.9933 | 1.019 | 508 | 8.4667 | 0.37565 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.8064
4600 | 4600 | 901.5075 | 921 | 4.9946 | 1.0193 | 479 | 7.9833 | 0.36477
4700 | 4699 | 921.1055 | 941 | 4.9936 | 1.0191 | 780 | 13 | 0.46547
4800 | 4799 | 940.7035 | 961 | 4.9938 | 1.0191 | 948 | 15.8 | 0.51316
4900 | 4900 | 960.3015 | 981 | 4.9949 | 1.0194 | 2341 | 39.0167 | 0.8064
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333