## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.02 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200 | 39.8406 | 39 | 5.1282 | 1.0216 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | 78 | 79 | 5.0633 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 600 | 117 | 120 | 5 | 0.99602 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 800 | 156 | 159 | 5.0314 | 1.0023 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  |  | 142PC
1000 | 1000 | 195 | 200 | 5 | 0.99602 | 7 | 0.11667 | 0.044096 |  | Amplifier
1200 | 1200 | 234 | 239 | 5.0209 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1401 | 273 | 279 | 5.0215 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1600 | 312 | 319 | 5.0157 | 0.99914 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 351 | 359 | 5.0139 | 0.99879 | 0 | 0 | 0
2000 | 2001 | 390 | 400 | 5.0025 | 0.99651 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200 | 429 | 439 | 5.0114 | 0.99828 | 8 | 0.13333 | 0.04714 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 468 | 479 | 5.0104 | 0.9981 | 24 | 0.4 | 0.08165
2600 | 2600 | 507 | 519 | 5.0096 | 0.99794 | 49 | 0.81667 | 0.11667 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 546 | 559 | 5.0089 | 0.9978 | 149 | 2.4833 | 0.20344 |  | Make & Model | LeCroy 623
3000 | 3001 | 585 | 600 | 5.0017 | 0.99635 | 172 | 2.8667 | 0.21858 |  | Threshold (mV) | -140
3100 | 3100 | 604.5 | 620 | 5 | 0.99602 | 168 | 2.8 | 0.21602
3200 | 3200 | 624 | 640 | 5 | 0.99602 | 220 | 3.6667 | 0.24721 |  | Scalar
3300 | 3300 | 643.5 | 660 | 5 | 0.99602 | 249 | 4.15 | 0.263 |  | Make & Model | Custom
3400 | 3400 | 663 | 680 | 5 | 0.99602 | 256 | 4.2667 | 0.26667 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 682.5 | 700 | 5 | 0.99602 | 272 | 4.5333 | 0.27487
3600 | 3599 | 702 | 720 | 4.9986 | 0.99574 | 312 | 5.2 | 0.29439
3700 | 3700 | 721.5 | 740 | 5 | 0.99602 | 360 | 6 | 0.31623 |  | Summary
3800 | 3800 | 741 | 760 | 5 | 0.99602 | 335 | 5.5833 | 0.30505 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3899 | 760.5 | 780 | 4.9987 | 0.99576 | 411 | 6.85 | 0.33789 |  | Vdrift_Max (V) | 4610.7
4000 | 4000 | 780 | 800 | 5 | 0.99602 | 369 | 6.15 | 0.32016 |  | I_Max (uA) | 981
4100 | 4100 | 799.5 | 820 | 5 | 0.99602 | 415 | 6.9167 | 0.33953 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.02
4200 | 4201 | 819 | 840 | 5.0012 | 0.99625 | 400 | 6.6667 | 0.33333 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9918
4300 | 4299 | 838.5 | 860 | 4.9988 | 0.99578 | 471 | 7.85 | 0.36171 |  | R_Diff (%) | 0.56154
4400 | 4400 | 858 | 880 | 5 | 0.99602 | 504 | 8.4 | 0.37417 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 12.7167
4500 | 4500 | 877.5 | 900 | 5 | 0.99602 | 536 | 8.9333 | 0.38586 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.46037
4600 | 4600 | 897 | 920 | 5 | 0.99602 | 603 | 10.05 | 0.40927
4700 | 4700 | 916.5 | 941 | 4.9947 | 0.99496 | 581 | 9.6833 | 0.40173
4800 | 4800 | 936 | 961 | 4.9948 | 0.99498 | 678 | 11.3 | 0.43397
4900 | 4900 | 955.5 | 981 | 4.9949 | 0.995 | 763 | 12.7167 | 0.46037
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333